## Sheet1
吉林省中医药科学院第一临床医院
技术参数一览表
年 月 日
设备名称 | 胰岛素泵 | 科室名称 | 老年科
1、三餐大剂量输注方式：常规输注/方波输注/双波输注
2、基础量调节范围： 0.025-35U /小时，基础率步长：0.025U/小时
3、大剂量调节范围： 0.025-25U，3个预设值
4、大剂量计算器 目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子
5、胰岛素自动分配功能： 6段法，24段法
6、基础率分段： 3种预设，最多可设置48段
7、临时基础率 U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值
8、胰岛素泵控制器 无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量
9、胰岛素泵大剂量输注误差 ≤±5%
10、基础率输注误差 ≤0.4%
11、自检功能： 双处理器相互检查，每2秒一次自检
12、防水： 胰岛素泵体IPX4防水标准,可防溅水
13、助针器： 有，无痛进针
14、时间格式 12/24小时制
15：报警方式 音频/震动/灯光/显示
16、安全系统 最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警
17、售后服务 4年免费保修,终身维护。厂家与总经销双重服务，24小时800/400热线电话全真人接听，全国省级城市售后服务网点直接面对客户。
18、历史记录 不小于3个月
19、键盘锁定功能 有，可防误操作
参数提供 专 家 | 姓名 | 职称
| 姓名 | 职称
| 姓名 | 职称
科室主任
分管领导