吉林省中医药科学院第一临床医院

放射设备维保服务技术标准和要求（2024）

一、项目概况

（一）项目名称：放射设备维保服务项目

（二）项目地点：吉林省中医药科学院第一临床医院放射科

（三）项目内容：PHILIPS  Ingenuity 64排CT、Brilliance 16排 CT、岛津 Rad Speedm DR,迈瑞DigiEye380DR，整机的维保服务。

（四）维保期1年。

（五）付款方式：半年付

（六）预算费用：15万元以内

二、维保服务内容及技术要求

（一）维保服务内容

1、服务设备：PHILIPS  Ingenuity 64排CT、Brilliance 16排 CT、岛津 Rad Speedm DR，迈瑞DigiEye380 DR。

- 2、维保范围：每年4次保养，无限次维修，整机的技术维修服务（人工技术保）；配件损坏,提供配件维修或配件更换（费用另计）。

- 维修配件原则上价格不高于更换配件价格的50%、更换配件价格不高于原厂八折（投标提供报价单）,中标方提供技术无偿更换。

- 维修、更换配件,由院方自行询价采购，在同质前提下，中标方提供维修、更换配件价格不高于院方询价最低价格5%的前提下，优先考虑由中标方提供维修或更换配件服务。

- 3、维保费用包含内容

- （1）设备定期检查保养费。

- （2）维修人员的工时费、差旅费。

- （3）保修的设备零件免费维修更换，更换的不良品由中标人负责处理。

（二）主要技术要求

1、投标人必须具备独立法人资格，具备该医疗器械维修项目的资质及能力，具备同品牌机型维修配件能力的工程师队伍（提供服务工程师身份证复印件及社保证明），且有本项目设备或同系列设备的保修服务经验（提供合同复印件或维保证明），具有履行合同所必需的设备和专业技术相关材料（同项目业绩）。

- 2、投标人应设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。所派项目负责工程师且不低于2人，应为本地工程师、经过公司针对同品牌设备的专业培训，并取得培训证书或上岗证（提供证明材料）。

3、定期保养：提供一年四次的定期保养及校准服务。计划性定期的技术服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性服务和确保系统能按照制造商的产品规格运行的服务。定期向采购人提供书面保养报告及整机质量评估报告。

4、开机率确保≥95%，按全年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长7天。如开机率低于90%时，我院有权终止合同，未在规定期限内修复设备造成使用方的直接和间接经济损失，由服务提供商承担。停机时间定义：在工作时发现设备故障，故障导致影响工作1小时以上4小时以下计停机时间为半天，大于4小时计1天。

5、投标人须有能提供原厂球管的渠道，并确保有安装能力。（提供球管报关单和球管销售合同）。

6、投标人必须在国内设有专业、充足的设备零备件库（提供证明材料），确保更换的备件为原厂合格备件，所更换的备件安装完成后达到设备安全运行标准；需要投标人供货更换的零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

7、投标人提供设备操作或临床应用培训一年二次(现场培训)，便于掌握了解设备最新技术及临床应用。

8、远程连接：提供远程诊断系统可以检测设备间温湿度，故障数据推送，手机，电脑均可互联，预防突发故障等，以保证维修的及时性，将损失降到最低限度。

9、具备客户服务专线电话。每年365天开通，有专人接听并有在线支持工程师全程协调资源。当所保设备出现故障时，须提供7天*24小时的保修服务，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。

10、服务响应时间;报修后2小时内响应，24小时内到达现场,7*24小时维修。