吉林省中医药科学院第一临床医院

MR(GE)设备维保服务技术标准和要求（2024）

1、项目概况

1.1项目名称：核磁维保服务项目

1.2项目地点：吉林省中医药科学院第一临床医院放射科

1.3项目内容：放射科GE1.5T  Signa HDE MR核磁共振设备人工技术加制冷系统维保服务

1.4维保期1年

1.5付款方式：半年付

1.6预算费用：6万元以内

- 维保服务内容

- 2.1服务设备：GE1.5T Signa HDE MR一台

- 2.2维保范围：每年4次保养，无限次维修，整机的技术维保服务（人工技术保）,提供配件维修、更换服务（配件维修费或配件费用另计）。制冷系统维保服务，除冷头外包含吸附器、氦压机、氦管等制冷系统部件、室外水冷机组及空调的部件免费更换与维修，确保液氦及时供应。

- 维修配件原则上价格不高于更换配件价格的50%、更换配件价格不高于原厂八折（投标提供报价单）,中标方提供技术无偿更换。

- 维修、更换配件,由院方自行询价采购，在同质前提下，中标方提供维修、更换配件价格不高于院方询价最低价格5%的前提下，优先考虑由中标方提供维修或更换配件服务。

- 2.3维保费用包含内容

- 2.3.1设备定期检查保养费。

- 2.3.2维修人员的工时费、差旅费。

- 2.3.3保修的设备零件免费维修更换，更换的不良品由中标人负责处理。

- 3、维保服务的要求

- 3.1投标人必须具备独立法人资格，具备该医疗器械维修项目的资质及能力，具备同品牌机型维修配件能力的工程师队伍（提供服务工程师身份证复印件及社保证明），且有本项目设备或同系列设备的保修服务经验（提供合同复印件或维保证明），具有履行合同所必需的设备和专业技术相关材料（同项目业绩）。

3.2投标人应设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。所派项目负责工程师且不低于2人，应为本地工程师、经过公司针对同品牌设备的专业培训，并取得培训证书或上岗证（提供证明材料）。

- 3.3定期保养：提供一年四次的定期保养，包括:设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查、电气环境检测等，提供符合原厂技术要求的电子版及纸质版保养报告。

3.4开机率确保≥95%，按全年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长7天。如开机率低于90%时，我院有权终止合同，未在规定期限内修复设备造成使用方的直接和间接经济损失，由服务提供商承担。停机时间定义：在工作时发现设备故障，故障导致影响工作1小时以上4小时以下计停机时间为半天，大于4小时计1天。

3.5投标人必须在国内设有专业、充足的设备零备件库（提供证明材料），确保更换的备件为原厂合格备件，所更换的备件安装完成后达到设备安全运行标准；需要投标人供货更换的零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

3.6投标人须具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

3.7投标人须提供远程监控和预警服务。提供相关硬件与软件配置说明及运行机制，不间断远程监测设备制冷系统运行状况，并能提供故障预警,包括液氦容量、磁体压力,氦压缩机,冷头等。

3.8维修服务商提供设备操作或临床应用培训一年二次(现场培训)，便于掌握了解设备最新技术及临床应用。

3.9具备客户服务专线电话。每年365天开通，有专人接听并有在线支持工程师全程协调资源。当所保设备出现故障时，须提供7天*24小时的保修服务，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。

3.10服务响应时间;报修后2小时内响应，24小时内到达现场,7*24小时维修。